5.采购需求

| 一、采购内容及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 详细技术及配置要求，实质性要求，必须满足的条款标注★ |  | 数量 |
| （一） 纤维支气管镜 | 一、支气管镜 1、视场角≥120°； 2、工作软管有效长度≥600mm； 3、景深包括但不限于3mm-100mm； 4、插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm； 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； ★6、操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°； 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； ★9、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能； 10、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； 12、标配≥3寸非触摸便携显示器，分辨率≥9.92 lP/m； 13、内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，工作时间＞120分钟； 14、内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； 15、显示器能上下0-180°转动，向左向右能0-180°转动，以方便特殊体位的操作； 16、按电源键 1-3 秒，完成开机或关机操作。 |  | 1台 |
| （二） 体外除颤监护仪 | 一、外观设计 1.重量以及尺寸：≤4.5KG（主机重量） 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率包括但不限于800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界 3.具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统 4.具有USB2.0接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端 5.要求防尘防水等级IP55 6.★至少配置1块电池，最大可支持360J除颤≥180次，电池体上带有≥4段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量 7.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 二、除颤功能 1.具有手动异步除颤、同步除颤 2.采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 3.★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 4.除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s 5.成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯 6.支持升级配置体内除颤电极板进行体内除颤 7.病人阻抗范围：体外除颤：包括但不限于20-250Ω；体内除颤：包括但不限于15-250Ω 8.除颤后心电基线恢复时间：≤3s 三、监护功能 1.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 2.★具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析 3.心电扫描速度：包括但不限于6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 4.具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.0-2.0mV 四、软件功能 1.支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端 2.具有用户事件标注功能 3.具有高对比度显示功能，适合户外查看除颤监护仪信息 4.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测 选配功能参数 无创起搏： 1.支持固定起搏和按需起搏模式 2.起搏频率范围包括但不限于40-170ppm 3.起搏电流范围包括但不限于0-200mA 4.起搏脉冲宽度：包括但不限于20ms 5.具有降速起搏功能，打开此功能时，起搏频率将为原数值的1/4 无创血压： 1.无创血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量模式 2.血压测量范围：成人：收缩压包括但不限于25-290mmHg、平均压包括但不限于15-260mmHg、舒张压包括但不限于10-250 mmHg 小儿：收缩压包括但不限于25-250mmHg、 平均压包括但不限于 15-225mmHg 、舒张压包括但不限于 10-210 mmHg 新生儿：收缩压包括但不限于25-140mmHg、 平均压包括但不限于 15-125mmHg、 舒张压包括但不限于 10-115mmHg 3.具有辅助静脉穿刺功能 脉搏氧饱和度： 1.具有脉搏波形、脉搏氧饱和度及灌注指数显示； 2.可选Masimo血氧：测量范围：1-100%，在70-100%范围内，成人/小儿测量精度为±2%（非运动状态）、±3%（运动状态），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态） 3.PI灌注指数范围：包括但不限于0.02-20% 呼吸末二氧化碳： 1.可选主流和旁流二氧化碳模块 2.旁流二氧化碳监测范围：包括但不限于0-190mmHg 打印机 1.配置50mm热敏打印机，可同时输出不少于3道波形 2.实时记录时间有3s、5s、8s、16s、32s、连续 3.打印内容包括：趋势回顾、全息波形、充电事件、自检结果、自检记录、用户事件等 |  | 1台 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期：3年（自验收合格之日起计算）。 2.招标范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作设备。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，8小时内到达现场，24小时内解决故障。 |  |
| （二）核心产品 |  | 纤维支气管镜 |  |
| （三）交货期及地点 |  | 1.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市招标人指定地点。 |  |
| （四）付款方式 |  | 合同签订且验收合格后三个月内首付合同价款的60%；设备运行3个月后支付合同价款的30%；剩余合同价款的10%于验收合格一年后付清（不计利息）。 |  |
| （五）验收要求 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 |  |
| 三、其他要求 |  | 1.报价供应商根据本项目采购需求及自身情况，可于报价文件中提供相应的售后服务方案，包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。 2.报价供应商于报价文件中必须提供所投医疗设备相应完整有效的《医疗器械产品注册证》复印件，否则，按响应无效处理。 |  |
| 注： 1.本项目“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，按响应无效处理。 2.本项目“技术参数要求”中未标注“★”条款发生负偏离条款≥6项的，按响应无效处理。 3.技术指标有优于的，供应商须在响应文件中提供所投产品的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书作为佐证，以上材料需加盖厂家及供应商公章，否则我院有权不接受其优于。 |  |  |  |