5.采购需求

| 一、采购内容及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 详细技术及配置要求，实质性要求，必须满足的条款标注★ |  | 数量 |
| （一） 除颤监护仪 | 1.重量：≤4.2kg（含电池） 2.配备彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024*768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，可帮助医护人员快速解决设备故障。 4.支持中文操作界面。 5.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于 36s。 ★6.配备手动除颤、心电监护、血氧、无创血压、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于 29 天以上人群。 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8.手动除颤分为同步和异步等不少于两种方式，能量分不少于 20 档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9.体外除颤电极板可同时支持成人和小儿，采用一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。 12.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s。 13.除颤充电至200J≤4s。 ★14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始 AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 18.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 19.心电波形速度支持 50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s 等；阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s 等；血氧饱和度波形速度支持 25mm/s、12.5mm/s 等。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。 21.支持ST和QT实时分析。 22.阻抗呼吸率范围至少达到：0rpm至200rpm。 23.提供的监护参数适用于成人、小儿和新生儿。 24.脉率范围至少达到：20bpm至300bpm。 25.无创血压收缩压测量范围至少达到：25mmHg 至 290mmHg（成人）、25mmHg 至 240mmHg（小儿）、25mmHg 至 140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10mmHg 至 250mmHg（成人）、10mmHg 至 200mmHg（小儿），10mmHg 至 115mmHg（新生儿）。 26.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限等。 27.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 28.支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 29.标配≥1块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。 30.具备生理报警和技术报警功能，可通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 31.配置≥50mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 3 通道波形；可自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。 32.可存储≥120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 33.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 34.支持设备状态指示灯用户检测。 35.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 36.支持自检放电能量精度显示和打印。 37.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。 38.具备防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55。 39.具备抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中关于跌落试验的要求，可承受≥0.75 米跌落冲击。 |  | 1台 |
| （二） 电动手术床 | 1.电动液压手术床，以下体位采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移、刹车等不少于6组，至少8个液压缸控制。 ★2.床台具有腰桥功能，腰桥可上顶≥12cm，采用碳纤维材质制成，透X光性好； ★3.双控制系统，具有手控盒及立柱辅助开关两套独立的操控系统操控手术台，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行； 4.床台具有水平移动功能，平移：≥300mm；具有头尾互换功能，满足脊柱等体位手术。 ★5.内置锂离子蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控，确保手术进行，蓄电池可以满足≥80台手术的用床。 6.分体式腿板采用进口气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位。 7.手术台床垫为≥8cm双层记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能； 8.手术床底座采用方形底座，内凹式设计方便医护人员术中更贴合手术台。外壳、升降立柱外壳、边轨均需采用SUS304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀； ★9.手术台具有一键复位功能，任意体位，一键归零。当遥控器不操控时，≤30秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控，提供手术的安全性；具备一键V型反V型设计即屈曲、反屈曲体位功能，屈曲≥110°反屈曲≤220°。 10.床身长度:≥2060mm； 11.床身宽度（不含边轨）:≥540mm； ★12.床台升降（不含床垫）：水平最低≤540mm，水平最高≥1040mm； 13.纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°； 14.侧转（左/右）：≥22°/22°； 15.头部段（上/下）：≥40°/90°； 16.背部段（上/下）：≥80°/40°； 17.脚部段（上、下、张开）:≥15°/90°/90°； 18.手动腰桥行程：≥120mm； 19.最大安全承载重量：≥520kg； 标准配置清单不少于以下配置： 1.主机 （包含头板，背板，臀板，分体腿板） 一台 2.电源线 一条 3.有线手控制器 一组 4.台柱辅助控制器 一组 5.床垫 一套 6.托手架 一对 7.L型布帘架 一支 8.躯体束带 一条 |  | 1台 |
| （三） 吊塔 | 1.塔体材料需采用高强度一体化铝合金 2.机械刹车制动 3.悬臂尺寸≥750mm 4.旋转半径≥750mm ★5.吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340° ★6.悬臂承重量≥200kg 7.设备托盘承重量≥80kg 8.层托盘，底层带抽屉（可以增减，高度可调，圆角防撞）。 ★9.气体终端：氧气不少于2个，吸引不少于1个，空气不少于1个；气体终端可增减，气口金属设计，插拔可达10000次以上。 10.3孔220v10A万能电源插座不少于6个 11.RJ45网络接口不少于1个 12.输液架不少于1个 |  | 2台 |
| （四） 手术无影灯 | ★1、中心照度：母灯：≥40000，≤180000Lux, 子灯：≥30000，≤160000Lux。 2、色温可调节：调节范围不小于3700~5000K 3、显色指数可调节：调节范围不小于85~98 4、光斑直径可调节：调节范围不小于160~280mm 5、聚焦深度：≥1200mm 6、亮度调节可调节：调节范围不小于1~100% 7、术者头部升温：≤1℃ 8、电源电压：AC100~220V 50/60Hz ★9、采用LED冷光源，使用寿命≥8万小时。 10、多组万向关节联动，可满足手术中的各种高度、角度和体位 的要求。 需采用全封闭流线型灯头设计能满足手术室层流要求，满足 手术室的无菌需求。 12、可满足不同手术区域照射范围，满足临床需求。 |  | 2台 |
| （五） 高频电刀 | 1.仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。 ★2.工作频率：≥512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 3.输出功率：标准模式 强烈模式 单极纯切：≥350W（500Ω） ≥350W（500Ω） 单极混一：≥250W（500Ω） ≥250W（500Ω） 单极混二：≥200W（500Ω） ≥200W（500Ω） 单极混三：≥120W（500Ω） ≥120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 ★喷凝模式 单极电凝：≥120W（500Ω） ≥120W（500Ω）≥100W（1000Ω） 标准模式 ★ 宏模式 双 极：≥50W（100Ω） ≥ 80W（200Ω） 4.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A. 5.使用条件：环境温度≥5℃，≤40℃；湿度≤80% 6.CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。 7.俱备单双极，适应范围广，配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。 8.手术过程中不必进行单极、双极模式转换。 9.电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。 10.单极既可手控也可脚控。 11.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。 12.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，杜绝极板烫伤。 13.电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。 14.★能够满足≥2人同时持刀笔进行手术。 |  | 1台 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1、5项产品主机保修5年，配件保修1年；第2-4项产品主机保修3年，配件保修1年）（自验收合格之日起计算）。 2.招标范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作设备。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，8小时内到达现场，24小时内解决故障。 |  |
| （二）核心产品 |  | 电动手术床 |  |
| （三）交货期及地点 |  | 1.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市招标人指定地点。 |  |
| （四）付款方式 |  | 合同签订且验收合格后三个月内首付合同价款的60%；设备运行3个月后支付合同价款的30%；剩余合同价款的10%于验收合格一年后付清（不计利息）。 |  |
| （五）验收要求 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 |  |
| 三、其他要求 |  | 1.报价供应商根据本项目采购需求及自身情况，可于报价文件中提供相应的售后服务方案，包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。 2.报价供应商于报价文件中必须提供所投医疗设备相应完整有效的《医疗器械产品注册证》复印件，否则，按响应无效处理。 |  |
| 注： 1.本项目“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，按响应无效处理。 2.本项目“技术参数要求”中未标注“★”条款发生负偏离条款≥6项的，按响应无效处理。 3.技术指标有优于的，供应商须在响应文件中提供所投产品的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书作为佐证，以上材料需加盖厂家及供应商公章，否则我院有权不接受其优于。 |  |  |  |